| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | QUESTIONNAIRE FORMATION DE CONDUITE D’AUTOCLAVE | DE: S3.01 Rév. : 2 Page : 1/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

Date : 	Agent évalué :

1. Quelles sont les échelles graphiques utilisées pour le t, la P et la T ?

temps :		1 div =

Pression :		1 div =

Température :	1 div =

2. Quels sont les 4 critères à vérifier pour valider la charge ?

- 1er critère :

- 2ème critère :

- 3ème critère :

- 4ème critère :

3. Quelles sont les 2 valeurs à relever pour valider la charge ?

- 1ère valeur :

- 2ème valeur :

4. Quelle est la norme du test du vide lors de la remontée de la pression ?

- Remontée de la pression :

5. Quelles sont les 3 étapes à réaliser si une fuite de vapeur ou un bruit anormal survient ?

- 1ère étape :

- 2ème étape :

- 3ème étape :

6. Où doit se situer le niveau du générateur ?

< niveau <

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | QUESTIONNAIRE FORMATION DE CONDUITE D’AUTOCLAVE | DE: S3.01 Rév. : 2 Page : 2/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

7. Quels sont les 2 points à vérifier avant d’ouvrir une porte ?

- 1er point :

- 2ème point :

8. Que faire en fin de service ?

-

9. Quel est le volume maximal de charge ?

- volume maximal :

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | QUESTIONNAIRE FORMATION DE CONDUITE D’AUTOCLAVE | DE: S3.01 Rév. : 2 Page : 1/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

Date : 	Agent évalué :

1. Quelles sont les échelles graphiques utilisées pour le t, la P et la T ?

temps :		1 div =  5 mn

Pression :		1 div =  0.2 b ou 200 mb

Température :	1 div =  5 °C

2. Quels sont les 4 critères à vérifier pour valider la charge ?

- 1er critère :	steam star

- 2ème critère :	siccité

- 3ème critère :	indicateur de passage

- 4ème critère :	contrôle diagramme

3. Quelles sont les 2 valeurs à relever pour valider la charge ?

- 1ère valeur : suivant le tableau de Regnaud 135 )C qui correspond à  2.150 mb

- 2ème valeur : 18 mn (sinon autre solution dans formation à l'utilisation d'un stérilisateur)

4. Quelle est la norme du test du vide lors de la remontée de la pression ?

- Remontée de la pression : ?

5. Quelles sont les 3 étapes à réaliser si une fuite de vapeur ou un bruit anormal survient ?

- 1ère étape : arrêter l'autoclave

- 2ème étape : couper le courant

- 3ème étape : faire appel au service entretien ou LEQUEUX

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | QUESTIONNAIRE FORMATION DE CONDUITE D’AUTOCLAVE | DE: S3.01 Rév. : 2 Page : 2/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

6. Où doit se situer le niveau du générateur ?

- < niveau : < Bon < Moyen < Haut

7. Quels sont les 2 points à vérifier avant d’ouvrir une porte ?

- 1er point : vérifier la pression de la chambre :P = 0 bar

- 2ème point : vérifier qu'aucune vapeur ne sorte de l'orifice témoin

8. Que faire en fin de service ?

-couper l'alimentation générale électrique

9. Quel est le volume maximal de charge ?

- volume maximal : inférieur à 70 %