| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE “ Entretien hebdomadaire, purge, du générateur de l’autoclave LEQUEUX” | MO : S2.01 Rév. :1 Page : 1/1 Date : 20.11.03 |
| --- | --- | --- |

Niveau de compétence : conducteur de l’autoclave

Périodicité : 1 fois par semaine

Objectif : purge du générateur

Mode opératoire :

( autoclave en service

( attendre que la pression générateur chute à 0,5 bar

( couper l’alimentation électrique

( ouvrir légèrement la vanne ( durant 5 secondes

( fermer la vanne (

( ouvrir la vanne ( jusqu’à chute totale de la pression

( fermer la vanne (

( s’assurer que la pression générateur correspond à la pression de

service ( ( à 2 bar)

( remplir le document DE S2.01

Vanne 1

Vanne 2

Vidange

| Validé par : M. Serrano Cadre technique | Approuvé par: Mme Pometan Responsable de l'unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- | --- |