| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE TEST DE BOWIE-DICK | MO : R2.01 Rév. : 1 page 1/1 Date : 23.03.04 |
| --- | --- | --- |

| BUT | 1° Vérifier la pénétration homogène de la vapeur au cœur des objets 2° Assurer que la relation pression/température est exacte Ce n’est pas un contrôle de stérilité |
| --- | --- |
| NATURE | Test Bowie-Dick prêt à l’emploi |
| FREQUENCE | 1 fois par jour en début de journée |
| REALISATION DU TEST | 1° mettre en route le stérilisateur 2° attendre que le générateur monte en pression 3° mettre le test de Bowie-Dick dans le stérilisateur 4° sélectionner le cycle Bowie-Dick (3’ 30, 2 bars, 134°c, chauffage 15’) 5° lorsque le cycle est terminé retirer le Bowie-Dick du stérilisateur |
| INTERPRETATION DU TEST | Lecture visuelle test satisfaisant = virage homogène du ruban test non satisfaisant = virage hétérogène du ruban; + pale au centre qu’à la périphérie = présence d’une poche d’air |
| CONDUITES A TENIR | si test satisfaisant : realiser la charge si test non satisfaisant : contacter le service biomédical et lire sur affichage électronique la nature de l’erreur. REALISER UN TEST DE FUITE |
| ENREGISTREMENT | 1°coller le test sur le carton porte indicateurs physico-chimiques et l’archiver dans l’enveloppe Stéritrace. Noter la date 2° Reporter le résultat du test sur la feuille Stéritrace et y apposer la signature de l’opérateur |
| validé par : Mme Pometan Pharmacien responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |