| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE TEST DE FUITE OU LEAK TEST | MO : R2.02 Rév. : 2 page 1/1 date : 23.03.04 |
| --- | --- | --- |

| BUT | s’assurer que le stérilisateur ne présente pas de fuites à la dépression |
| --- | --- |
| NATURE | relevé de données |
| FREQUENCE | si le Bowie-Dick est défectueux |
| REALISATION DU TEST | réaliser le vide - stopper à la fin du séchage textile stabiliser 5 minutes. lire la valeur de la pression. attendre 10 minutes - lire la valeur de la pression. |
| INTERPRETATION DU TEST | Fuite maximale tolérée : 1,3 mbar / min. La différence entre les 2 valeurs de pression lue ne doit pas excéder 13 mbar. |
| CONDUITE A TENIR | Le diagnostic ainsi établi permet la correction immédiate par le service biomédical |
| ENREGISTREMENT | mention dans le cahier de maintenance du stérilisateur que l’intervention du service biomédical était motivée par un test de fuite positif. |

| Validé par : Mme Pometan Pharmacien responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol responsable qualité |
| --- | --- |