| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE Intégrateur des paramètres de la stérilisation STEAM-STAR | MO : R2.03 Rév. : 1 page : 1/1 Date : 23.03.04 |
| --- | --- | --- |

| BUT | Permet de s’assurer que la valeur stérilisatrice minimale de l’autoclave est atteinte. Sensible à la température, au temps et à la présence de vapeur |
| --- | --- |
| NATURE | Bandelette à ensacher. |
| FREQUENCE | A chaque cycle de stérilisation |
| REALISATION DU TEST | Ensacher la bandelette et la placer au milieu de la charge à stériliser. |
| INTERPRETATION DU TEST | Virage de la couleur et de la zone Si l’intégrateur n’atteint pas sa couleur ou sa zone de virage : la charge n’a pas été stérilisée. |
| CONDUITE A TENIR | Si test OK : acceptation de la charge Si test non satisfaisant : lire sur l’affichage électronique la nature de l’erreur, contacter le service biomédical (poste 1910) et déconditionner le matériel pour réensachage et restérilisation. |
| ENREGISTREMENT | 1° coller la bandelette test sur le carton porte intégrateur accompagnant l’enveloppe Stéritrace. 2° reporter le résultat du test sur la feuille Stéritrace à « virage du contrôle témoin. » |

| Validé par : Mme Pometan Pharmacien responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |