| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE « Diagramme d’enregistrement » | MO : R2.05 Rév. : 2 page 1/1 Date : 23. 03.04 |
| --- | --- | --- |

| BUT | Enregistrer les paramètres des différentes phases d’un cycle de stérilisation |
| --- | --- |
| NATURE | Diagramme linéaire placé derrière l’autoclave |
| FREQUENCE | L’enregistrement automatique des données se fait à chaque cycle. |
| REALISATION | Après chaque cycle, lecture du diagramme par comparaison avec le diagramme de conformité des paramètres de la stérilisation DQ 0905 |
| INTERPRETATION | Lecture des données suivantes : température plateau, pression plateau et durée du plateau thermique. |
| CONDUITE A TENIR | Si erreur constatée sur les paramètres du cycle contacter le service biomédical. La charge n’est pas acceptée. |
| ENREGISTREMENT | Retranscrire sur la feuille Stéritrace : la température, la pression et la durée du plateau thermique. Chaque diagramme est archivé dans l’enveloppe Stéritrace |

| validé par : Mme Pometan Pharmacien, responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |