| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | TABLEAU DE BORD DES TESTS DE STERILISATION | DQ : R2.02 Rév. : 2 date : 23.12.03 |
| --- | --- | --- |

| Nature du test | Quand le faire ? | Comment le faire ? | Interpréter le test | Conduite à tenir | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bowie-Dick | 1 fois / jour en début de journée | -mettre en route le stérilisateur - attendre que le générateur monte en pression - mettre le test Bowie-Dick dans le stérilisateur - sélectionner le cycle Bowie-Dick | Lecture visuelle test satisfaisant : virage homogène du ruban test non satisfaisant : virage hétérogène du ruban | (réaliser la charge (contacter le service biomédical réaliser un test de fuite | archiver la feuille test dans l’enveloppe Stéritrace reporter le résultat du test sur la feuille Stéritrace |
| Steam-Star intégrateur des paramètres | à chaque cycle de stérilisation | ensacher la bandelette et la placer au milieu de la charge à stériliser. | test positif : virage de la couleur et de la zone test négatif : le test n’atteint pas sa couleur ou sa zone de virage | (acceptation de la charge (contacter le service biomédical déconditionner le matériel | coller sur carton porte intégrateur. reporter le résultat du test sur la feuille Stéritrace |
| Indicateur de passage | tous les paquets, à tous les cycles | réaliser l’ensachage avec des sachets munis du ruban adhésif. | test positif : virage de l’encre test négatif : pas de virage de l’encre | contrôle des autres indicateurs matériel pas passé à l’autoclave | pas d’enregistrement |
| Diagramme enregistrement | à chaque cycle | s’assurer que le diagramme, derrière l’autoclave, n’est pas à remplacer | Lecture des données : température plateau, pression plateau et durée du plateau thermique | Si erreur sur paramètre, comparer diagramme avec diagramme de validation Contacter le service biomédical | sur feuille Stéritrace : noter température, pression et durée du plateau thermique archiver dans l’enveloppe Stéritace. |
| Test de fuite | Si le Bowie-Dick est défecteux | réaliser le vide - stopper à -979 stabiliser 5 minutes - lire la pression attendre 10 minutes - lire la pression | fuite maximale tolérée : 1,3mbar/min | si dysfonctionnement: : correction immédiate par le service biomédical | mention dans le cahier de maintenance du stérilisateur |